高浓稀释水质量的检测与控制

孙黎琼

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司技术质量部   362100

【摘要】 高浓稀释水质量直接影响着啤酒的质量。本文论述了高浓稀释水各指标对啤酒质量的影响，并提出高浓稀释水的检测项目、控制标准及措施。

【关键词】 稀释水  检测   控制标准  啤酒口感

水是啤酒的主要成分，水在啤酒中约占90%左右，水的质量对啤酒口味影响很大。目前啤酒厂为了降低成本、提高产量，大多采用高浓稀释的技术，水的质量对啤酒口感、风味影响更大。因此稀释水质量的检测与控制对保证啤酒的口感、风味稳定性尤为重要。稀释水的质量应从生物纯净性、水的含氧量、碱度、温度、CO2的含量、水的色泽、口味品尝等方面军进行检测与控制。

1. 稀释水的检测项目与控制指标

作为浓稀释水，应符合表1的质量要求，并按一定的检测频次对几个点进行检测控制。

表1

| 检测指标 | 控制指标 | 测定频次 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 透明、无色、无沉淀 | 2次/天 |
| 浊度（EBC ） | ≤0.3EBC | 1次/天 |
| 溶解氧（mg/L） | ≤0.03 mg/L | 1次/天 |
| CO2含量（g/L） | ≥3.0 g/L | 1次/天 |
| 余氯（mg/L） | ≤0.1 mg/L | 2次/周 |
| 残余碱度 °d | ≤3°d | 2次/周 |
| 气味、口感 | 20℃及50℃时无杂味、口感正常 | 2次/天 |
| 温度℃ | 0-4℃ | 2次/天 |
| 微生物指标 | 细菌总数≤50cfu/100ml、大肠菌群≤3MPN/1000 ml、酵母、厌氧菌不检出/100ml | 2次/周 |

2  稀释水的质量检测

2.1  溶解氧的检测

用orbispher 3650型便携式溶解氧测定仪或使用同等分析效果仪器对稀释水罐的水的溶解氧进行检测。检测时，将溶解氧分析仪的连接口接到稀释水罐的取样口，打开取样阀，调节酒液流速，让水稳定、连续的流出，待数值稳定（约30s）后读数。一般测制备时及放置时稀释水的溶解氧含量，并作比较，若检测结果有明显变化，说明罐体或管道有漏气。

2.2  CO2含量的检测

用DIGITAL便携式二氧化碳测定仪或使用同等分析效果仪器对稀释水罐的水的CO2含量进行检测。检测时，接通电源，打开显示器，将二氧化碳测定仪的连接口接到稀释水罐的取样口，打开稀释水的取样阀，调节水的流速，使二氧化碳测定仪充满水（不能有泡沫），按下开关，待读数稳定后记录二氧化碳的含量。二氧化碳的含量最好在稀释水制备完成后测定。

2.3 残余碱度的检测

水的残余碱度(RA值)是衡量水质的一项重要指标，可以预测水中碳酸盐、钙硬、镁硬对麦汁和啤酒的影响程度，从而找出调整措施，保证啤酒的风味稳定性。

2.3.1  检测方法(甲基橙指示剂法)

吸取适当水样(100ml)，加入0.1 ml(2滴) 甲基橙指示液,若溶液呈橙黄色，则用0.02N盐酸或硫酸标准溶液滴定到溶液呈橙红色。

2.3.2  残余碱度的计算

总碱度的计算：总碱度（°d）=1000NV/VS=10 NV（VS=100ml）

式中N——硫酸或盐酸标准溶液的当量浓度

V——硫酸或盐酸标准溶液的滴定量，ml

VS——水的取样量

残余碱度的计算：残余碱度=总碱度—（钙硬/3.5+镁硬/7）

2.4  游离余氯的测定

2.4.1  游离余氯是以次氯酸、次氯酸根或溶解元素氯形式存在的氯。传统的测定法是邻联甲苯胺法和碘量法，这些方法操作繁琐，分析周期长，若水中氯含量低，更难测定，而且邻联甲苯胺试剂有致癌性。因此，目前采用游离余氯快速检测法。

2.4.2  游离余氯快速检测操作方法

取试剂盒中的专用比色管加待测水样至管的刻度线，再加入一粒试剂，摇动至药片完全溶解，待溶液澄清后即与标准比色卡自上而下目视比色，与管中溶液色调相同的色即是水中余氯的含量，加入药片后应在5分钟内完成比色。采用此方法可检测到水中游离余氯浓度低至0.05mg/l。

2.5  水的微生物检测

2.5.1  高浓稀释水是直接加入酒中，因此应严格要求高浓稀释水的生物纯净性。从对人体的健康考虑，稀释水应符合饮用水的微生物要求，不能含有致病菌，因此须检测水中的大肠菌群；从酒体的卫生安全考虑，细菌、酵母菌、厌氧菌应控制一定范围内，才能保证酒体的安全。

2.5.2  检测方法：

将取样阀全部开启，放水2-3分钟，冲洗并将管道内的存水排出，关闭取样阀，用镊子夹取蘸有酒精的消毒棉花擦其外部，用火烧几分钟，开启取样阀，使水稳定流出数秒，用无菌夹锁瓶收集样品。用孔径0.45μm的无菌滤膜，各抽滤100ml的水样,水样中含有的微生物截留在滤膜上，然后将滤膜分别贴在细菌培养基、酵母培养基、NBB-A培养基、大肠菌群培养基上，经不同温度恒温培养后，直接计数滤膜上生长的菌落，即为100ml水样所含的微生物数。

2.6  水的外观检测与品评

每天用三角玻璃瓶取脱氧水观察是否透明无色、是否有沉淀物，并测水的浊度、温度。水的浊度应控制在≤0.3EBC、温度控制在0-4℃。

2.7  水的品尝

每天取2次脱氧水进行品尝。品尝方法：把所取水样分成2份，一份置恒温20℃水浴，一份加热至50℃后品尝，水在20℃及50℃时应无杂味、口感正常。

3  高浓稀释水质量对酒体的影响及控制

3.1  脱氧水浊度的控制

3.1.1  水浊度对酒体的影响

高浓稀释水应透明无色、无沉淀物，浊度≤0.3EBC。若达不到要求会使啤酒产生混浊、沉淀。

3.1.2  水中悬浮物胶体的处理

对水中悬浮物、胶体的处理一般采用凝聚法或物理过滤方法进行处理。凝聚法是通过加化学药品与水中和悬浮物或胶体凝聚而沉淀去除；物理过滤法是将水穿过一层介质，介质把悬浮物、胶体截留而达到去除悬浮物、胶体的目的。一般采用砂滤器、活性炭过滤、精密过滤器过滤。若水的浊度达不到要求，应对每一级处理后的水浊度进行检测分析，找出混浊的原因。

3.2  脱氧水溶解氧的控制

3.2.1  水溶解氧对酒体的影响

水中含有一定量的氧气，氧气不利于啤酒的质量和稳定性。高浓稀释水是直接加达酒体中，若没有把水中的氧去除，会使清酒溶解氧大幅度增加，酒体老化快。高浓稀释水溶解氧应控制在0.03 mg/L以内，才能保证酒体的新鲜度。

3.2.2  水脱氧的方法及控制

水脱氧有物理或化学方法进行处理。物理方法一般有高温热处理方法、真空脱氧法、二氧化碳洗涤脱氧法；化学方法化学方法一般有与氢气进行还原反应法、与亚硫酸盐进行还原反应法。目前一般采用二氧化碳洗涤脱氧法。要使稀释水的溶解氧控制在0.03 mg/L以内，应从如下几方面控制

3.2.2.1  脱氧设备系统的检查

每天应按要求检查脱氧设备系统，保证脱氧设备系统正常运行。

3.2.2.2  二氧化碳纯度的控制

充入的二氧化碳纯度达到99.98%以上。若二氧化碳纯度达不到要求，含有一定量的氧，充二氧化碳时会使水的溶解氧增加。因此，每天应对所充的二氧化碳纯度进行检测，发现二氧化碳纯度不够，及时处理。

3.2.2.3  管道及罐体漏气点的检查

若罐体及管道有漏气，外界的空气就会进入水中，使脱氧水的溶解氧大大提高。通过检测制备后脱氧水及放置一天后脱氧水的溶解氧作比较，若放置一天后脱氧水的溶解氧有明显增高，说明罐体及管道有漏气，须及时检查维修，才能保证脱氧水溶解氧能控制在较好的水平。

3.3  稀释水的微生物控制

水一旦与地面接触就会变脏，水的污染程度与地层深浅有关。渗入地层越深，水的生物性越好。高浓稀释水是直接加入清体中，须达到一定的微生物要求。为使稀释水达到规定的要求并保持纯净状态，水须通过如下几种方法除菌。

3.3.1  无菌过滤除菌

无菌过滤是通过一定孔径的介质把水中的微生物截留，以达到除菌的目的。采用无菌过滤除菌的水须预处理把水中的悬浮物去除达到澄清状态，才能保证，滤膜不会被堵塞。

3.3.2 紫外线灭菌

此方法是通过紫外线照射杀死水中的微生物以达到灭菌的目的。此方法既卫生又可靠。但紫外线灯管要定期更换，设备损耗；且处理水层必须很薄，混浊和色泽会影响灭菌效果，须定期清洗紫外线灯管表面，因此处理能力低；另一方面微生物数量大时，照射量也必须随之提高，才能达到灭菌的效果。

3.3.3  臭氧灭菌

对空气中的氧气进行放电处理可获得臭氧。氧化作用会破坏细菌的细胞膜，从而达到杀菌的目的。此方法既卫生又可靠，但投资费用很高。

3.3.4  通氯气灭菌

往水中通氯气产生次氯酸。次氯酸分解为盐酸和氧气，从而形成较高的氧化力，通过氧化力破坏微生物的细胞膜，并杀死微生物。此方法所需设备很少，但如果水中存在有机物和或酚，则会产生有害物质（AOX，氯酚等）。

3.3.5  二氧化氯灭菌

二氧化氯是很不稳定的气体，它由盐酸和亚氯酸钠反应形成。同上述方法相比，这种方法有以下优点：

水的口味不发生改变；形成的AXO和氯很少；费用很低；生产过程非常安全；灭菌效果可靠；但二氧化氯灭菌受温度影响很大，采用二氧化氯灭菌必须考虑到，温度越高，二氧化氯就越不稳定。

3.3.6  银离子灭菌

银离子具有杀菌效果。水在银极间流过，银离子会杀死水中的细菌。

采用臭氧灭菌、通氯气灭菌、二氧化氯灭菌要注意控制水中的臭氧和活性氯的残留量，残留量不得超过0.001%。

稀释水微生物处理一般不单一采用一种方法，通常两种方法结合使用效果更好。通常把无菌过滤除菌和紫外线灭菌两种方法结合使用。

3.4  稀释水中离子的控制

水中溶解了不同的盐，这些盐电离形成无化学作用和有化学作用的离子。无化学作用的离子直接进入啤酒，对啤酒口感有正面和负面的影响。如Nacl可使啤酒口味圆润柔和。但有些离子含量高对啤酒口感及稳定性不好，应去除。去除有害离子、降低总硬度一般采用离子交换法、电渗析法、反渗透法。

3.5  稀释水中残余碱度的控制

水的残余碱度(RA值)是衡量水质的一项重要指标，直接影响着啤酒的风味稳定性。稀释水的残余碱度须控制在一定的范围内，才能保证稀释后啤酒口感不改变。要降低水中的残余碱度主要通过降低碳酸盐硬度，去除碳酸盐、提高非碳酸盐硬度、添加酸中和使碳酸盐硬度转化为非碳酸盐硬度。降低水的残余碱度采用的方法有加热法、加石膏法、离子交换法、电渗析法、反渗透法。一般几种方法结合使用效果更好。

3.4  稀释水二氧化碳含量的控制

目前高浓稀释比达40%以上，会使啤酒中的二氧化碳含量大大降低，从而影响啤酒的口感。直接添加到酒中稀释水，须通过充二氧化碳到水中，使稀释水中二氧化碳含量达到规定的要求，才能保证稀释后啤酒二氧化碳的含量，使啤酒的爽口性不受影响。充二氧化碳时须注意二氧化碳的纯度，保证稀释水溶解氧能控制在一定范围内，同时要保证二氧化碳微生物纯净性。因此须检测所充二氧化碳的纯度和微生物指标。

高浓稀释水除上述几方面的控制，水的温度、口感、气味也须严格控制。须每天对稀释水的温度进行检测，控制水温度在0—4℃。同时对水进行品评，发现口感、气味异常应及时查找原因，并把稀释水排掉，才能保证稀释后的酒口感的稳定性。