啤酒检测误差的分析及控制

孙黎琼

福建燕京惠泉啤酒股份有限公司技术质量部

检测中心是啤酒生产过程的眼睛。啤酒生产过程控制的好坏、成品半成品质量如何，人的眼睛是不能直接看出来的，必须通过检测中心的检测仪器检测，才能判断啤酒质量如何。检测结果的正确与否，直接关系到啤酒产品的质量控制。正确的检测数据可以指导生产，保证产品的质量。若检测结果不准确，不但不能指导生产，反而会误导生产。如一批产品卫生指标没有问题，而你却检测出细菌严重超标，根据检测结果酒就不能出去，甚至倒掉，这会给公司带来很大损失。相反的，若酒本身卫生指标不合格，而你却做出合格的判断，而没有采取相应的措施就让酒出去了，但一段时间后，在市场出了问题，也会给公司造成很大的影响。但检测受许多因素的影响，有人为的、外界的、主观的、客观的，从而使检测结果带有一定的误差，有些误差是允许的，有些误差是不允许的。要把检测误差控制在允许的范围内，必须从下列几个环节进行严格的控制。

- 检测设备对实验数据的影响及控制

实验室必须确保检测设备在系统配置上的完整性和质量上的完好性、可靠性，使设备处在良好的使用状态下充分发挥设备的工作效率，才能促进检测工作的顺利开展，保证检测数据的准确性。这样就要求从设备的购置、验收、校正、使用、维修、保养方面进行控制，从而达到检测设备规范化，保证检测结果的准确性。

- 1检测设备的购置、验收控制

检测设备在购置之前，应该了解设备可以测定的项目、设备的性能、设备的技术指标、数据的可靠性、工作效率等多方面的内容。例如：实验室需购买一台浊度仪，在购买前须选型。浊度仪有进口的、有国产的多种型号；有适合于测水的、有适合于测啤酒的，用于检测啤酒浊度的就要选测啤酒的浊度仪，因为测啤酒浊度的单位与测水的浊度单位表示不一样，啤酒浊度的单位是用EBC表示，水浊度的单位是用NTU表示，虽然单位可以换算，但操作起来就很麻烦。另外，要选我们所需检测样品浊度的范围多少。成品啤酒浊度要求小于0.9EBC、清酒小于0.50 EBC、麦汁浊度小于30 EBC，这样我们就选有三个量程0-2.50 EBC、2.5-25 EBC、25-50 EBC的浊度仪。量程选太大，检测结果误差就会很大，量程选太小，检测不了。同时在选购仪器前，还应考虑它的检测方法是否被ASBC、EBC或国家制定的标准分析方法所认同。仪器的检测方法只有被这些标准化检测方法所认同，检测操作时才有标准可依，检测结果出现问题才有标准方法可仲裁。因此，仪器采购前，应考虑我们需要检测的是什么，而不是仪器买回来了，才要知道它能检测什么。如果盲目的购进仪器，不但会影响检测结果，还会浪费大量的资金。检测设备购置后，它的验收也是相当重要的，首先要检查配置是否齐全，安装后其运作情况如何。只有配置齐全，仪器才能正常运作，检测结果才会准确。

1．2仪器的使用、管理的控制

检测仪器，必须实行统一管理、指定专人负责，并严格按仪器的检测操作规程操作。目前实验室许多仪器都是自动化检测，检测操作过程表面看起来非常简单，非检验人员看一下就可以操作，往往非检验人员会自己动手检测。自动化检测仪器检测过程看起来简单，但仪器都是非常精密的，若没有严格按操作规程检测，不但会引起实验结果的误差，还会损坏仪器，缩短仪器寿命。如Anton parr啤酒自动分析仪，检测操作看起来非常简单，但样品检测前须经严格处理，如彻底的除气、样品温度恒度在20℃左右，检测前要检测仪器是否处于正常状态、检测后仪器要严格清洗，稍于忽略了一步，都会导致检测结果的误差并会损坏仪器。

1．3检测设备的校正及维护保养

检测设备使用一段时间后，往往会发生偏离，因此检测设备要按国家检定规程在一定周期内进行计检定，由计量单位检测。如实验室里的天平、PH计、分光光度计、电导率测定仪每年都要由计量所进行检定，校正，检定这些仪器是否准确、是否能使用，若发生偏离，要进行校正。但有些进口设备如Anton Paar啤酒自动分析仪、PU计、溶解氧测定仪，计量单位不能检定、校正的，须由检测中心以说明书为依据，自编写校准规程，进行自校或比对，才能保证检测设备检测结果的准确性。在计量确认周期中发现设备损坏或测量数据可靠性下降时，应及时维修并重新校正后方可使用，才能保证检测结果的准确性。

2．检测方法的误差控制

啤酒很多项目有两种以上的检测方法，有手工法、仪器法。不同的方法检测的结果不能完全一致，存在着一定的差异，但误差要控制在允许的范围内。为减少误差，不同的检测方法要定期进行比对。另外有的项目本身的检测方法不是很准确，如国标大肠菌群的检测方法，它的检测结果是通过试管的变色支数来查表得出检测结果的，检测结果只是一个近似数。大肠菌群检测目前直接培养计数法，检测结果会比较准确，但不列入国标检测方法。

3．取样引起的误差及控制

3．1成品酒的取样

啤酒生产过程中所有的检测都采用随机抽样检测。所谓的随机抽样不是随便抽样，它有一定的要求。如成品啤酒的取样要求：一批成品酒生产包装完成入库后，取样时，从不同的角落取出要求的箱数，不是随便搬几箱，然后分别从每箱中抽出要求的瓶数，做理化、微生物各指标，并留一些样品保存。取样量国标要求如下表：

| 样本批量范围（箱） | 抽样样本数（箱） | 单位样本抽出的件数（瓶） |
| --- | --- | --- |
| 50以下 | 3 | 3 |
| 51-200 | 5 | 2 |
| 1201-35000 | 8 | 1 |
| ≥35001 | 13 | 1 |

成品啤酒的取样量及取样方法必须严格按国标要求，所检测出的各指标才有代表性。若在仓库同一角落或在生产过程中取样，所取的样品检测结果只能代表一批酒某一阶段成品酒的各指标，不能代表一批酒包括酒头、酒中、酒尾酒样的各指标，所检测的结果不具代表性。

3．2麦汁、发酵液、清酒等罐体或管道液体的取样

麦汁、发酵液、清酒的取样也是随机取某一点的样品。在取样时要先排掉一些液体，然后再取样，因为取样口一般都残留着水或上次取样残留的麦汁、酒液，尤其是管道较长的取样口，残留物更多，取样前若没充分把这些残留物排掉，这些残留物或水会带到样品中，会引起检测结果的误差，使所检测的结果不能代表样品的各指标。做微生物检测的样品除了须把取样口或取样管道的水或残留物排掉，还须用火烧取样口或用蒸汽对取样口杀菌，取样时须无菌操作，以杜绝外界对所取样品的影响，保证检测的准确性。

- 检测人员对检测结果的影响及控制

检测人员检测首次无差错率应达到95%以上，复核后无差错率应达到98%以上，审批后发出报告其无差错率应达到99%以上。因此，须对检测人员作如下控制：

4．1检测人员应经过培训和考核后，符合检测人员的要求，熟练掌握实验原理及实验操作规程。检测工作应严格按规定的操作规程进行检测，才能减少实验的误差。

4．2在检测过程中出现边缘数据，应重复测量多次，确保数据的准确性。

4．3对出首次测量超差的，应重新取样复检或对检测设备工作状态进行检测，若检测设备出现异常，应对仪器进行校正，使其处于正常状态后再检测，才能保证检测结果的准确性。

4．4因检测工作失误，无法得出完整数据的，要重新取样完成分项目，检测数据以重新取样检测结果为准，不允许将两次检测数拼凑报告。

4．5检测工作结束后，全部数据应进行复核，确认无误差后才报告，并对被测样品作检后处理。

5．环境因素的影响及控制

每个项目检测要求在一定条件下检测，尤其是对温度要求比较严格的，如啤酒泡持性测定须在20℃下检测，若检测环境温度高于20℃，测定出的泡持性会偏低；检测环境温度低于20℃，测定出的泡持性会偏高。Annton Parr啤酒自动分析仪检测原浓、比重瓶称量法测浓度等等对环境温度要求也是很严格的，因此，有条件的要保持实验室恒温，以减少外界环境因素对实验结果的影响。由于不同的环境因素影响着实验，使不同实验室实验结果带有一定的误差。那么实验室之间合理的误差范围应该控制在什么范围呢？虽然在EBC分析方法中对于每一个指标都指出了误差的参考值，但即使是EBC分析委员会内部对分析误差表示也存在争议。在最新版的EBC标准分析方法中，对每个定量分析的检验方法都提出95%置信水平的重复性允差（r95）和重现性允差（R95）。重复性误差是对同一个项目检测采用同样的方法，在同一个实验室，同一个检测人员，使用同一台仪器在较短时间间隔内所得出几个检测结果的误差；重现性误差是对同一个项目检测采用同样的方法，在不同实验室，由不同检测人员，使用非同一台仪器在较短时间间隔内所得出几个检测结果的误差。两个检测结果可信度若控制在95%以上，说明检测结果可靠。实验室必须尽可能提供检测要求的环境条件，才能保证检测数据的准确性。

在检测分析中，由于分析方法、分析仪器、检测人员、检测环境条件等方面的影响，使检测结果带有一定的误差。通过对上述几方面影响因素进行的控制，才能把误差减少到最小范围，使质量控制得到保证，这也是检测中心的重要任务。